PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

“IMPLEMENTACIÓN PLANTA DE BIOINSUMOS EN SANTA CRUZ”

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISPOSICIONES

SE DISPONE:

# LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NO SON LIMITATIVAS, LAS CUALES PERMITE QUE EL PROPONENTE PUEDA MEJORAR E INCREMENTAR EL DETALLE DEL EQUIPAMIENTO DE ACUERDO AL CRITERIO DEL PROPONENTE GARANTIZANDO EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO.

- OBJETIVO

El objetivo es establecer un manual de apoyo a fin de facilitar definiciones y procedimientos.

- EQUIPAMIENTO DE PLANTA BIOINSUMOS (COMPONENTE 1)

  - LÍNEA DE PRODUCCIÓN HONGOS

|  | LÍNEA DE PRODUCCIÓN HONGOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ítems. | HONGOS: MECHERO BUNSEN |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 1 |  |  | Homologación CE 370. Con regulador de gas y aire. Con rácord normalizado para conexión de conjunto espiro metálico de 1/2’’ que se suministra como accesorio. Ø ext. del tubo: 11 mm. Altura total: 165 mm. Para gas natural Presión utilización 18 mbar Potencia nominal 0,69 kw Peso kg 1,6 ACCESORIOS Conjunto espiro metálico En flexo de acero inox. de 100cm de largo con conexión al mechero de 1/2’’ y extremo con dispositivo de conexión rápida y válvula de seguridad. Según normas UNE 60715 y BS 669. |
| Ítems. | HONGOS: EQUIPO DE REFRIGERACIÓN |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 2 |  |  | Tampón aislante de espuma de poliuretano inyectado (densidad 45 kg/m3). - Desescarche por gas caliente. - Refrigerante R404A. - Alimentación 400V-III-50Hz. - Potencia frigorífica (T cámara: 0 °C / T exterior: 35 ºC): 39200 W. - Pot. absorbida nominal: 25.1 kW. - Caudal de condensación: 15500 m3/h. - Caudal de evaporación: 18000 m3/h. - Nº ventiladores evaporador y diámetro: 3x Ø500 mm. - Nivel presión sonora 10m: 38 dB(A). - Dimensiones: 2200x2224x1221 mm. - Peso: 662 kg. - Ud. Instalación de sistema de control de tensión y fallo de fase integrado en la unidad. para unaprotección óptima del compresor. |
| Ítems. | HONGOS: DESTILADOR |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 3 |  |  | Capacidad destilación: 4,2 l/hr Consumo de agua: 1 l/min Conductividad a 20ºC (µS/cm): 1 Dimensiones: alto x ancho x fondo:510x590x170 mm; 520 x 620 x 410 mm Resistencias: 1 x 3000 W Electricidad: 230 V. - 50/60 Hz. - 13A Equipo, peso kg: 5,2 Embalaje, peso kg: 9,5 |
|  | SALA DE INOCULACIÓN |  |  |
| Ítems. | HONGOS: CARRO DE 3 NIVELES |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 4 |  |  | Estructura y características: Construido en acero inoxidable AISI-430 Medidas de 800X500X1000mm |
| Ítems. | HONGOS: CABINA DE SEGURIDAD CLASE LAB 2- CABINA DE FLUJO LAMINAR |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 5 |  |  | Material de laboratorio Estructura y características: Clase 2 Modelo Lab 2 |
| Ítems. | HONGOS: REFRIGERADOR |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 6 |  |  | Estructura y características: 50 Hz Capacidad de 260 litros Alto: 172 cm Ancho: 62x58cm. |
| Ítems. | HONGOS: ESTANTE |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 7 |  |  | Estructura y características: Construido en acero inoxidable AISI-430 Medidas: 1200 mm Fondo:420 mm Alto: 2100 mm Capacidad de carga: 150 kg. |
| Ítems. | HONGOS: BANDEJAS DE ACERO |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 8 |  |  | Características: Constituido de acero inoxidable Dimensiones: Frente: 0,35 m Fondo: 0,25m Alto: 0,50 m |
|  | SALA DE LAVADO Y COCCIÓN DEL ARROZ |  |  |
| Ítems. | HONGOS: COCINA INDUSTRIAL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| 9 |  | 2 hornillas Estructura y características: Frente: 1020 mt Ancho: 530 mt Alto: 700 mt Potencia térmica de 8.86 Kca/hora Consumo de gas de 0.70 kilos/hora Peso total: 38 kilos |  |
| Ítems. | HONGOS: OLLA | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| 10 |  | Características: Construido en acero inoxidable AISI-430 Capacidad: 50 litros Diámetro: 50 cm Base: 2.5 mm Cilindro lateral: 1 mm Tapa de 8 mm de espesor |  |
| Ítems. | HONGOS: SELLADORA | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| 11 |  | Estructura y características: Sistema de trabajo a pedal frontal, con posicionamiento horizontal del paquete. Velocidad de 15 a 20 paquetes por minuto. Sistema de sellado por impulso, calienta solo en el momento del sellado. Consumo/Potencia: 150 watts Espesor de film: hasta 200 mic Ancho del sellado: 3 mm Ancho máximo de bolsa: 25 c |  |
| Ítems. | HONGOS: HUMIDIFICADOR | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| 12 |  | Características: Tecnología de Evaporación de agua Potencia de humidificación 2 niveles: 150 ml/h y 400ml/h Adecuado para habitaciones de hasta 40 m2 Vapor de agua higiénico Sin bacterias e higiénico Depósito de agua de 5 litros extraíble 2 niveles Funcionamiento silencioso |  |
| Ítems. | HONGOS: DESHUMIDIFICADOR | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| 13 |  | Características: Capacidad de Deshumidificación de 18 Litros/ 24 Horas. Apropiado para ambientes o habitaciones de hasta 55 metros cuadrados. Luz de aviso de depósito lleno (depósito de 4.5 lts). Opción para drenaje continuo. Control de Humedad en un rango de 35%RH a 85%RH con un incremento de 5 en 5%. Con asas y ruedas para fácil transporte AC220V/50HZ. |  |
| Ítems. | HONGOS: AUTOCLAVE VERTICAL DE 60 Lts. | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| 14 |  | Estructura y características: Capacidad: 60 Lit. Temperatura, Rango y precisión: Ambiente + 5 ℃ a 132, ± 0.5 ℃ a 121 ℃ Presión y manómetro: 1.2 kgf / cm2 a 121 ℃ / 2.0 kgf / cm2 a 132 ℃, 0 ~ 3 kgf / cm2 Modo de esterilización: modo sólido o líquido Potencia de calefacción / Consumo: 3 kW Material: Acero inoxidable (＃ 304) - Dimensión (w × d × h): Interno (mm): Φ350 × h650 Exterior (mm): 680 × 470 × 900 Peso bruto (kg): 120 kg Fuente de alimentación: 1 fase - CA 120 V, 60 Hz o - CA 230 V, 50/60 Hz.. |
| Ítems. | HONGOS: AUTOCLAVE VERTICAL DE 20 Lts. | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| 15 |  | Estructura y características: Capacidad: 20 Lit. Temperatura, Rango y precisión: Ambiente + 5 ℃ a 132, ± 0.5 ℃ a 121 ℃ Presión y manómetro: 1.2 kgf / cm2 a 121 ℃ / 2.0 kgf / cm2 a 132 ℃, 0 ~ 3 kgf / cm2 Modo de esterilización: modo sólido o líquido Potencia de calefacción / Consumo: 3 kW Material: Acero inoxidable (＃ 304) - Recipiente de presión, Acero con recubrimiento en polvo – Externo Canasta: 2as canastas de alambre de acero inoxidable están incluidas Dimensión de la cesta (mm): Φ320 × h240 Dimensión (w × d × h): Interno (mm): Φ350 × h650 Exterior (mm): 680 × 470 × 900 Peso bruto (kg): 120 kg Fuente de alimentación: 1 fase - CA 120 V, 60 Hz o - CA 230 V, 50/60 Hz. |
| Ítems. | HONGOS: ESTUFA INCUBADORA 32 L | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| 16 |  | Volumen: 32 litros Estructura y características: Función SetpointWAIT - el tiempo del proceso no se inicia hasta que se alcanza la temperatura establecida.. Resolución de visualización de consigna y reales valores de temperatura 0.1 ° C.. Interior:. wxhxd: 400 x 320 x 250 mm, 32 l. Interior fácil de limpiar, de acero inoxidable, reforzado por embutición profunda con calefacción de gran área integrada y protegida por los cuatro lados. 1 rejilla de acero inoxidable. Max. carga de la cámara: 60 kg. Cubierta:. wxhxd: 585 x 704 x 434 mm. Puerta interior de vidrio. Acero zincado, la parte trasera. Consumo de Energía : 230 V (+ / - 10%), 50/60 Hz / aprox. 1.600 W. |
| Ítems. | HONGOS: ESTUFA INCUBADORA 53 L | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| 17 |  | Volumen: 53 litros Estructura y características: Función SetpointWAIT - el tiempo del proceso no se inicia hasta que se alcanza la temperatura establecida.. Resolución de visualización de consigna y reales valores de temperatura 0.1 ° C.. Con certificado de calibración para 37 ° C.. Interior:. wxhxd: 400 x 320 x 250 mm, 32 l. Interior fácil de limpiar, de acero inoxidable, reforzado por embutición profunda con calefacción de gran área integrada y protegida por los cuatro lados. 1 rejilla de acero inoxidable. Max. carga de la cámara: 60 kg. Cubierta:. wxhxd: 585 x 704 x 434 mm. Puerta interior de vidrio. Acero zincado, la parte trasera. Consumo de Energía: 230 V (+ / - 10%), 50/60 Hz / aprox. 1.600 W. |

| SALA DE TAMIZADO Y ENVASADO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ítems. | HONGOS: MEZCLADORA DE PANTALÓN V | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 18 |  | Estructura y características: Material: Fabricado en acero inoxidable 304 para las partes que tienen contacto directo con el producto y en acero al carbón de alta calidad A8630, A36 o similar, con acabado exterior en pintura de esmalte color gris amartillado, para las partes que no tienen contacto directo con el producto. Rendimiento: De 100 kgs/hr aproximadamente, para productos con densidad de 1.0 g/ml, depende del producto, finura deseada y dosificación. Tapas: En forma cilíndrica, maquinadas para un cierre hermético por medio de perillas con empaques de silicón grado alimenticio. Unidad Motriz: Motorreductor eléctrico marca Nord o similar, 4 polos, 220 V, 60 Hz, trifásico, IP55 con brida y flecha hueca, transmisión por medio de engranes helicoidales a 90°. Chumaceras: Dos, embaladas y lubricadas, una en cada lado del soporte. Descarga: Inferior, exactamente al centro del recipiente con válvula manual tipo “Mariposa” con empaque de vitón. |
| Ítems. | HONGOS: ENZUNCHADORA AUTOMÁTICA DE CAJAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 19 |  | Estructura y características: Operación simple, no requiere de entrenamiento. Método de sellado - Sello de calor con la temperatura de control de sellado. Voltaje: 220 V / 50-60 Hz / 1 PH. Ruedas con frenos. Zuncho requerido: PP Espesor: 0.5mm Ancho: 5mm Largo: 2000 metros. Peso de la máquina: 76 kilos Dimensiones de la máquina: Largo: 850mm Ancho: 560mm Alto: 780 – 950mm Tensión del fleje 8-45 kg/80-450N Emisión de ruido: 65db |
| Ítems. | HONGOS: ENVASADORA | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 20 |  | Envasadora automática de polvos y granos finos Estructura y características: Voltaje: 220V 50Hz 1.8 KW Velocidad: 30-50bolsas/min Capacidad de llenado: 200 - 1000 g Medidas de paquetes: ancho 50 - 200 mm, según pedido; largo ajustable desde 100 a 280mm Método de dosificado: vasos telescópicos Precisión: 1%, Peso: 370kg Dimensiones de maquina: 1200x1100x1900 mm. |
| Ítems. | HONGOS: TAMIZADORA | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 21 |  | Características. Aplicación: Separación, fraccionamiento, determinación de tamaño de grano. Tipo de material: Polvos, materiales a granel, suspensiones. Movimiento del producto a tamizar: Proyección con impulso rotatorio. Indicación de tiempos digital: 1 - 99 min Operación por intervalos 10 s. Columna de tamices con una altura de hasta 450 mm (8 Tamices + bandeja colectora). Ajuste libre de los parámetros de tamizado (tiempo).. |
| Ítems. | HONGOS: TRANSPALETA MANUAL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 22 |  | Estructura y Características: Composición: acero carbono Capacidad de carga: 2.200 kg Tipo de rueda: Tandem Material de la rueda: Poliuretano Elevación máxima: 200 mm Ancho de la uña: 680 mm Largo de las uñas: 1150 mm Peso del equipo: 67 kg Curso total: 120 mm Radio de giro: 1.250 mm Corredor operacional: paleta: 1.000x1.200 mm: 1.790 mm. |
| Ítems. | HONGOS: BALANZA DE 150 KG | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 23 |  | Balanza Mecánica de Plataforma Marca: WELMY industria brasilera. Características: Capacidad: 150 Kg. Pesaje mínimo: 1 Kg. |

  - LÍNEA DE PRODUCCIÓN BACTERIAS

|  | LINEA DE PRODUCCIÓN BACTERIAS |  |
| --- | --- | --- |
| Ítems. | BACTERIAS: BIOREACTOR | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 24 |  | Capacidad: Volumen útil entre 2000 y 2200 L Material: Acero inoxidable Características: -1 x Vaso de acero inoxidable Volumen útil 2000 L -Recipiente de acero inoxidable encamisado con Half-Pipe Material de Tanque: * Interno: acero inoxidable AISI 316L * Externo: acero inoxidable AISI 304 Aspereza: - Interno: Ra <= 0,5 µm, pulido reflejado mecánico - Externo: pulido reflejado mecánico - Tapa toriesférica con varias conexiones. asépticas: * 2 x Conexión para entrada de aire filtrado y salida de aire * Entrada para sistema de agitación * Boquilla de visita, con pantalla de cristal en la tapa * Conexión para válvula de alivio * Conexión para transmisor de presión * Conexión para manómetro * Conexión para sensor de nivel/espuma * Conexión para luminaria * 2 x Conexión para Spray-Ball - Conexiones Asépticas (N.A.) en el lado inferior: * 2 x Conexiones para pH/OD * Conexión para sensor de temperatura * Conexión para válvula de muestro * Conexiones para agregar reactivos - Conexiones en el fondo de lo tanque: * Drenaje con válvula sanitaria |
| Ítems. | BACTERIAS: SISTEMA DE AIREACION | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 25 |  | Características: - 1 x motorreductor trifásico Nord (top drive) - 1 x Eje agitador con cierre mecánico Brayton Material: - Lateral: acero inoxidable AISI 316L, - Otros: acero inoxidable AISI 304 - 1 x Conjunto de impulsor tipo Rushton - Acero inoxidable AISI 316 L - Diámetro del agitador para cálculo 3: 1 |
| Ítems. | BACTERIAS: SISTEMA DE AIREACION | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 26 |  | Material: Construido en acero inoxidable Características: -1 x Rotámetro (l / min) - Calibrado con aire (condiciones estándar, 8 bar) - Válvula de control - 1 x Filtro de escape -Carcasa de acero inoxidable con filtro de membrana de 0,2 µm - Conector de salida de condensado - 1 x Anillo de rociador para aireación - Tubo de aireación con anillo rociador - 1 x dispositivo de aireación por aspersion - Carcasa de acero inoxidable con filtro de membrana de 0,2 µm - Conectores: entrada de gas y salida de condensado. |
| Ítems. | BACTERIAS: COMPONENTES PARA LA ADICION DE SOLUCIONES Y MUESTREO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 27 |  | Material: Construido en acero inoxidable Características: - 1 x válvula de muestreo - Sellado del fermentador de membrana en EPDM - Esterilización in situ a 130 ° C / - Partes en contacto con cultivo en acero inoxidable 316L 1 x válvula de fondo del tanque (drenaje) - Acero inoxidable AISI 316L con membrana EPDM - Conexión estéril a través de Tri-Clamp para vapor / Bombas peristálticas. |
| Ítems. | BACTERIAS: UNIDAD DE CONTROL AUTOMATIZADO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 28 |  | Características: - 1 x Panel de control con controlador digital - control de la agitación del motor - control de temperatura - control de pH - control de espuma / nivel - control de presión - Medición de volumen/peso (Celda de Carga) - Interfaz de funcionamiento con IHM Touch Screen |
| Ítems. | BACTERIAS: INSTRUMENTACION INCLUIDA | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 29 |  | Características: - sensor de espuma/nivel - sensor de presión - sensor de temperatura - sensor de PH - sensor de O2 disuelto - celdas de carga Nota.- Los rangos deben estar en conformidad con las capacidades de los equipos y en concordancia con los parámetros de ambientes para la proliferación de hongos y bacterias. |
| Ítems. | BACTERIAS: SENSOR DE ESPUMA, SENSIR DE PRESION Y SENSOR DE TEMPERATURA | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 30 |  | SENSOR DE ESPUMA: Características: - 1 x Sensor antiespuma; Para la detección del nivel de espuma - Acero inoxidable SENSOR DE PRESION: Características: - 1 x transmisor de presión sanitaria WTPS-4040 - rango 0-4 Bar - Conexión: Tri- Clamp 1.1/2 SENSOR DE TEMPERATURA: Características: - 1 x Sensor de temperatura PT-100 - Transmisor de Temperatura - Montaje: Clavijero de Aluminio - Rango: 0 a 130ºC - Varilla: 6 x 100 mm - Conexión: TC 1.1/2” - Para conexión en la parte inferior del tanque |
| Ítems. | BACTERIAS: SENSOR DE PH | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 31 |  | Características: - 1 x Electrodo de pH - Electrodo digital combinado industrial de pH - Autoclavavel - Longitud del electrodo 120mm - Material: Vidrio revestido con platino (SG) - Posibilita el diagnóstico avanzado |
| Ítems. | BACTERIAS: SENSOR DE OXIGENO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 32 |  | Características: - 1 x Sensor de O2 disoluto - Tecnología digital - Longitud del electrodo 120mm; - Principio de medición: óptico - Material: Cuerpo: acero inoxidable; 2 x Adaptador INFIT Tri Clamp - Sonda de inserción con protección para la punta del electrodo Material: -Interno: acero inoxidable 316L con rugosidad <0,5µm - Sellado: o-ring en Viton/Silicone 2 x transmisores de pH/OD - Para comunicación con el panel de control - conexión bluetooth - Cables para sensores de pH / OD - Acoplamiento VP8-ST |
| Ítems. | BACTERIAS: CELDAS DE CARGA Y BOMBAS PERISTALTICAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 33 |  | CELDAS DE CARGA Características: - Celdas de carga: 4 unidades para los 2.000 L; Para la determinación del volumen interno de líquido en el recipiente. - Caja de conexiones 4134 - Zapatos de acero inoxidable BOMBAS PERISTÁLTICAS: Características: - 1 x bomba peristáltica para la adición de ácido 1 x bomba peristáltica para la adición de base 1 x bomba peristáltica para antiespumante (antifoam) - Exactitud de dosificación de hasta +/- 1% - Caudal de adición (hasta 300 ml / min) - Control automático o manual - Conexión con el software AllMic |
| Ítems. | BACTERIAS: SISTEMA SCADA (SUPERVISORY CONTROL AND DATA ACQUISITION) | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 34 |  | Características: - 1 x Software SCADA AllMic Kit Ethernet -- Adquisición de datos - Visualización del proceso - Control del proceso (in loco y distancia) - Evaluación - Exportación de datos - Interfaz programable - Configuración predeterminada incluida - Para el sistema operativo Microsoft Windows |
| Ítems. | BACTERIAS: EQUIPO DE LIMPIEZA | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 35 |  | Características: - Equipo para limpieza CIP (Clean-In-Place) de biorreactores, reactores y tuberías sanitarias. |
| Ítems. | BACTERIAS: ALCANCE DE SUMINISTRO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 36 |  | Características: - 1 x Panel de control - Panel construido en acero inoxidable AISI 304 - Control de bomba centrífuga |
| Ítems. | BACTERIAS: SKID - CIP MOVEL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 37 |  | Características: - 1 x Skid - Estructura en perfil cuadrado de acero inoxidable AISI 304 - Cuatro ruedas de Ø 5” con marco de acero inoxidable y ruedas con freno - Base para la fijación de la bomba centrífuga. - Depósito de 100 litros de capacidad, construido internamente en acero inoxidable AISI 316 L con acabado pulido. - Conexiones de entrada y salida - Juego de válvulas de mariposa en las tuberías - Tuberías de acero inoxidable AISI 316L - Incluye bomba centrífuga sanitaria de acero inoxidable |
| Ítems. | BACTERIAS: EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 38 |  | Características: - 1 C Generador de Vapor - 1 x Compresor de aire - 1 x Torre de enfriamiento - 1 x Chiller |

| LINEA DE PRODUCCIÓN DE BACTERIAS: EQUIPOS COMPLEMENTARIOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ítems. | BACTERIAS: MEZCLADORA VERTICAL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 39 |  | Características: Fabricado totalmente en acero inoxidable tipo 304, excepto el Motorreductor. Motorreductor eléctrico marca Nord o similar, 4 polos, 220 V, 60 Hz, trifásico, de protección IP55, con brida y flecha hueca, transmisión por medio de engranes helicoidales en > de 90°. Brida de adaptación en placa de acero inoxidable 304 de ¾” (19.05 mm) de espesor x 220 mm Ø ext., Flecha de transmisión / agitación en acero inoxidable 304 completamente desmontable para su limpieza total y con longitud máxima de 400 mm. Turbina de gran caudal de bombeo y esfuerzo cortante medio tipo Typhon de flujo axial descendente, de 4 aspas inclinadas para una gran eficiencia en el bombeo. Esta turbina nos proporciona una velocidad periférica (Vp) de 1.47 m/s, un caudal de bombeo (Q) de 89 m3/hr y un número de Reynolds de 280 trabajando en un régimen de flujo intermedio. incluye una botonera sencilla On/Off para arrancar/detener el agitador. |
| Ítems. | BACTERIAS: LLENADORA SEMI-AUTOMATICA | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 40 |  | Marca: TEMA Modelo: LD-1000 Industria: Argentina Características: Apta para productos líquidos y viscosos Boquilla de llenado: dosifica hasta 1.100cc, con precisión de +/- 0.5% Cabezal de llenado con rotor de corte, para productos pastosos o con elementos en suspensión, de accionamiento neumático Dispositivo antigoteo Tolva simple de 35 litros Las piezas en contactos con el producto en AISI 316 L, de fácil desarme y limpieza. Estructura y chasis totalmente construidos en AISI 304 Preparada para montar sobre mesa de trabajo Motorreductor de 1 HP y variador electrónico de velocidad Producción promedio estimada 1.000 unidades/hora. |
| Ítems. | BACTERIAS: SELLADORA DE INDUCCIÓN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 41 |  | Selladora por inducción magnética manual SIM-1 Características: Velocidad: 10 – 20 operaciones/minuto Diámetros admisibles: 20 a 100 mm Voltaje: 220 V Potencia: 500 W |
| Ítems. | BACTERIAS: EQUIPO DE REFRIGERACIÓN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 42 |  | Tampón aislante de espuma de poliuretano inyectado (densidad 45 kg/m3). - Desescarche por gas caliente. - Refrigerante R404A. - Alimentación 400V-III-50Hz. - Potencia frigorífica (T cámara: 0 °C / T exterior: 35 ºC): 39200 W. - Pot. absorbida nominal: 25.1 kW. - Caudal de condensación: 15500 m3/h. - Caudal de evaporación: 18000 m3/h. - Nº ventiladores evaporador y diámetro: 3x Ø500 mm. - Nivel presión sonora 10m: 38 dB(A). - Dimensiones: 2200x2224x1221 mm. - Peso: 662 kg. - Ud. Instalación de sistema de control de tensión y fallo de fase integrado en la unidad. para unaprotección óptima del compresor. |
| Ítems. | BACTERIAS: TRANSPALETA MANUAL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 43 |  | Marca: PALETRANS, Modelo: TM 2220 Industria brasilera Estructura y Características: Composición: acero carbono Capacidad de carga: 2.200 kg Tipo de rueda: Tandem Material de la rueda: Poliuretano Elevación máxima: 200 mm Ancho de la uña: 680 mm Largo de las uñas: 1150 mm Peso del equipo: 67 kg Curso total: 120 mm Radio de giro: 1.250 mm Corredor operacional: paleta: 1.000x1.200 mm: 1.790 mm. |
| Ítems. | BACTERIAS: CABINA DE SEGURIDAD CLASE LAB 2- CABINA DE FLUJO LAMINAR | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 44 |  | Material de laboratorio Estructura y características: Clase 2 Modelo Lab 2 |
| Ítems. | HONGOS Y BACTERIAS: BALANZA DE 150 KG | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 45 |  | Balanza Mecánica de Plataforma Marca: WELMY industria brasilera. Características: Capacidad: 150 Kg. Pesaje mínimo: 1 Kg. |

  - LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE EXTRACTOS

|  | LINEA DE PRODUCCIÓN DE EXTRACTOS |  |
| --- | --- | --- |
| Ítems. | EXTRACTOS: TAMBOR 200 L | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 46 |  | Tambor plástico de 200 litros estacional de 8,50 kg Estructura y características: Altura: 920 mm Diámetro: 580 mm Diámetro de boca: 2”, ¾” |
| Ítems. | EXTRACTOS: MARMITA DE 120 Lts | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 47 |  | Capacidad: 120 litros A fuego directo Tipo de paila: volcable a palanca manual Cuerpo de calefacción semiesférico Patas autoportantes |
| Ítems. | EXTRACTOS: TRITURADORA | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 48 |  | Capacidad: 25 litros Dimensiones: profundidad: 88 cm Ancho: 45 cm Alto: 118 cm Peso: 19,6 kg Posee cuchilla triple de acero de alta resistencia para un mejor triturado Cuerpo totalmente de acero inoxidable 430 de alta resistencia Motor: 1,5 HP Voltaje: 220 V Velocidad: 3400 rpm Consumo: 1,6 kW/h |
| Ítems. | EXTRACTOS: BALANZA MECÁNICA DE 500 KG | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 49 |  | Balanza Mecánica de Plataforma Marca: WELMY industria brasilera. Características: Capacidad: 500 Kg. Pesaje mínimo: 4 Kg. División: 200 gr. Plataforma: 750 x 750 mm Altura: 1.35 m |
| Ítems. | EXTRACTOS: LLENADORA SEMI-AUTOMATICA | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 50 |  | Marca: TEMA Modelo: LD-1000 Industria: Argentina Características: Apta para productos líquidos y viscosos Boquilla de llenado: dosifica hasta 1.100cc, con precisión de +/- 0.5% Cabezal de llenado con rotor de corte, para productos pastosos o con elementos en suspensión, de accionamiento neumático Dispositivo antigoteo Tolva simple de 35 litros Las piezas en contactos con el producto en AISI 316 L, de fácil desarme y limpieza. Estructura y chasis totalmente construidos en AISI 304 Preparada para montar sobre mesa de trabajo Motorreductor de 1 HP y variador electrónico de velocidad Producción promedio estimada 1.000 unidades/hora. |

  - LABORATORIO PRINCIPAL Y DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

|  | LABORATORIO PRINCIPAL Y DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |  |
| --- | --- | --- |
| Ítems. | LABORATORIO PRINCIPAL: VORTEX | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 51 |  | Vórtex mezcladores Marca: DLA Características: Operaciones en continuo y táctil MX-S con amplia gama de velocidades de 0-2500rpm, regulación de velocidad en continuo MX-S utilizado para diversas aplicaciones de mezcla con adaptadores opcionales, maneja hasta 48 tubos Soportes de aspiración especialmente diseñados para sujetar la superficie de trabajo y evitar que la unidad de movimiento base de fundición de aluminio. |
| Ítems. | LABORATORIO PRINCIPAL: MINI AGITADOR CALENTADOR | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 52 |  | Agitador calentador ms-h280 pro Marca: DLAB Industria: Asia Control de temperatura digital con máx. temperatura hasta 280 ° C Control de velocidad digital con máx. velocidad de hasta 1500 rpm |
| Ítems. | LABORATORIO PRINCIPAL: CAMARA DE RECUENTO NEUBAUER IMPROV. | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 53 |  | Marca: MARIENFELD ¦ KIMAX Industria: Alemania ¦ USA La cuadrícula de recuento muestra 9 cuadrados grandes, cada uno de 1 mm2. Los 4 cuadrados grandes de las esquinas señalados con una "L" están divididos en 16 cuadrados con aristas de 0,25 mm. |
| Ítems. | LABORATORIO PRINCIPAL: AGITADOR ORBITAL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 54 |  | Equipo usado para prueba de medios de cultivos en multiplicacion de bacterias. |
| Ítems. | LABORATORIO PRINCIPAL: MECHERO BUNSEN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 55 |  | Homologación CE 370. Con regulador de gas y aire. Con rácord normalizado para conexión de conjunto espirometálico de 1/2’’ que se suministra como accesorio. Ø ext. del tubo: 11 mm. Altura total: 165 mm. Para gas natural Presión utilización 18 mbar Potencia nominal 0,69 kw Peso kg 1,6 ACCESORIOS Conjunto espiro metálico En flexo de acero inox. de 100cm de largo con conexión al mechero de 1/2’’ y extremo con dispositivo de conexión rápida y válvula de seguridad. Según normas UNE 60715 y BS 669. |
| Ítems. | LABORATORIO PRINCIPAL: MICROSCOPIO 100X | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 56 |  | Descripción: Sistema óptico de corrección infinita (todo el sistema de observación incluyendo oculares y objetivos), con ajuste de distancia interpupilar de 55 a 75 mm y regulación de altura para usuarios altos y bajos. Modelo: SZN Distancia de trabajo: 30 mm Energía: 220 – 230 VAC 60HZ Luz: LED |
| Ítems. | LABORATORIO PRINCIPAL: BALANZA DE PRECISION | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 57 |  | Equipo utilizado en el laboratorio principal, en la preparación de medios de cultivos para hongos y bacterias. Características: -Balanza industrial de precisión sin impresora. Gran precisión en el modo cuentapiezas y en la función de peso porcentual. -14 unidades de medida disponibles. -Batería interna recargable: hasta 72 horas de autonomía (datos aproximados). -Campana protectora en modelos PB-60 300 y PB-60 600. |
| Ítems. | LABORATORIO PRINCIPAL: ASPIRADORES BUCALES | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 58 |  | Descripción: Ideal para colectar insectos pequeños y muy delicados que no soportan la captura por medios mecánicos. Materiales: Plástico y manguera de latex Capacidad: 30 cm3 deposito/ 60 cm manguera |
| Ítems. | LABORATORIO PRINCIPAL: JAULA DE CRIA DOBLE | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 59 |  | Descripción: Jaula de cría colapsible para colonias en estudios de sanidad vegetal, su doble altura permite mantener plantas al interior. Materiales: Aluminio, Malla de ojo fino Dimensión: 30 x 30 x 60 cm |
| Ítems. | LABORATORIO PRINCIPAL: JAULAS DE CRIA | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 60 |  | Descripción: Equipo especializado para el montaje de colonias de insectos en ambientes controlados; inicialmente se utilizaron en la cría de mosquitos en los programas de manejo y control de vectores de enfermedades, pero su uso se ha extendido adaptando su diseño a la implementación de colonias de otros tipos de insectos; su estructura colapsible facilita su almacenamiento cuando no está en uso. Materiales: Aluminio, Malla en PET (560 µ) Dimensión: 30x30x30 cm. |
| Ítems. | LABORATORIO PRINCIPAL: MESA METÁLICA | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 61 |  | -Tablero fabricado en material metálico de 25 mm de espero con cantos de PVC de 2 mm -Estructura patas metálicas de perfil rectangular de 70x30 mm de 2 mm de grosor. -Largueros metálicos de refuerzos de perfil rectangular 30x30mm |

- RESUMEN DE ITEMS Y CANTIDADES

| LÍNEA DE PRODUCCION HONGOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ítems. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD POR PLANTA |
| 1 | Mechero Bunsen | Pza | 2 |
| 2 | Refrigeración de cámara fría | Pza | 1 |
| 3 | Destiladora 30 L/h | Pza | 1 |
| SALA DE INOCULACIÓN |  |  |  |
| 4 | Carrito móvil inox | Pza | 4 |
| 5 | Cabina de flujo laminar (Hongos) | Pza | 1 |
| 6 | Refrigerador | Pza | 3 |
| 7 | Estantes inox | Pza | 100 |
| 8 | Bandejas inox | Pza | 1000 |
| SALA DE LAVADO Y COCCIÓN DEL ARROZ |  |  |  |
| 9 | Cocina industrial | Pza | 1 |
| 10 | Olla Inox | Pza | 2 |
| 11 | Selladora de bolsas | Pza | 1 |
| 12 | Humificador 200m3 | Pza | 4 |
| 13 | Deshumidificador 200m3 | Pza | 4 |
| 14 | Autoclave 20 Lts | Pza | 2 |
| 15 | Autoclave 60 Lts | Pza | 2 |
| 16 | Estufa 32L | Pza | 1 |
| 17 | Estufa 53L | Pza | 1 |
| SALA DE TAMIZADO Y ENVASADO |  |  |  |
| 18 | Mezcladora Pantalón de solidos | Pza | 1 |
| 19 | Enzunchadora automática de cajas | Pza | 1 |
| 20 | Envasadora automática para polvos | Pza | 1 |
| 21 | tamizadora | Pza | 1 |
| 22 | Transpaleta | Pza | 2 |
| 23 | Balanza de 150 Kg | Pza | 1 |

*Aclaración: el presente equipo deberá con todos sus accesorios para su correcto funcionamiento

| LINEA DE PRODUCCIÓN BACTERIAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ítems. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD POR PLANTA |
| 24 | Biorreactor AllMic Proces más accesorios | Pza | 2 |
| 25 | Sistema de agitación | Pza | 1 |
| 26 | Sistema de aireación | Pza | 1 |
| 27 | Componentes para la adición de soluciones y muestreo | Pza | 1 |
| 28 | Unidad de control automatizado | Pza | 1 |
| 29 | Instrumentación incluida | Pza | 1 |
| 30 | Sensor de Espuma | Pza | 1 |
|  | Sensor de Presión | Pza | 1 |
|  | Sensor de Temperatura | Pza | 1 |
| 31 | Sensor de PH | Pza | 1 |
| 32 | Sensor de Oxigeno | Pza | 1 |
| 33 | Celdas de carga | Pza | 1 |
|  | Bombas peristálticas | Pza | 1 |
| 34 | Sistema Scada (Supervisory Control And Data Acquisition) | Pza | 1 |
| 35 | Equipo de limpieza | Pza | 1 |
| 36 | Alcance de suministro | Pza | 1 |
| 37 | Skid- CIP Movel | Pza | 1 |
| 38 | Equipamientos complementarios | Pza | 1 |
| LINEA DE PRODUCCIÓN DE BACTERIAS: EQUIPOS COMPLEMENTARIOS |  |  |  |
| 39 | Mezcladora Vertical de líquidos | Pza | 1 |
| 40 | Llenadora semiautomática | Pza | 1 |
| 41 | Selladora de Inducción magnética | Pza | 4 |
| 42 | Refrigeración de cámara fría | Pza | 1 |
| 43 | Transpaleta | Pza | 2 |
| 44 | Cabina de flujo laminar (bacterias) | Pza | 1 |
| 45 | Balanza de 150 Kg | Pza | 1 |

*Aclaración: el presente equipo deberá con todos sus accesorios para su correcto funcionamiento

| LINEA DE PRODUCCIÓN EXTRACTOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ítems. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD POR PLANTA |
| 46 | Tambores de 200 litros | Pza | 5 |
| 47 | Marmita de 120 litros | Pza | 1 |
| 48 | Trituradora | Pza | 2 |
| 49 | Balanza de 500 Kg. | Pza | 1 |
| 50 | Llenadora semiautomática | Pza | 1 |

*Aclaración: el presente equipo deberá con todos sus accesorios para su correcto funcionamiento

| LABORATORIO PRINCIPAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ítems. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD POR PLANTA |
| 51 | Vórtex | Pza | 1 |  |
| 52 | Mini agitador y calentador | Pza | 1 |  |
| 53 | Cámara de Neubauer | Pza | 1 |  |
| 54 | Agitador Orbital | Pza | 1 |  |
| 55 | Mechero Bunsen | Pza | 2 |  |
| 56 | Microscopio estereoscópico | Pza | 2 |  |
| 57 | balanza analítica de precisión | Pza | 2 |  |
| 58 | Aspiradores bucales | Pza | 2 |  |
| 59 | Jaula de cría doble de 30x30x60cm | Pza | 20 |  |
| 60 | Jaulas de cría- Jaula de 30x30x30cm | Pza | 20 |  |
| 61 | Mesa metálica | Pza | 4 |  |

*Aclaración: el presente equipo deberá con todos sus accesorios para su correcto funcionamiento

| INSTRUMENTOS DE LABORATORIO Y OTROS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ítems. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD POR PLANTA |
| 62 | Estante metálico | Pza | 5 |  |
| 63 | Bandejas | Pza | 20 |  |
| 64 | Estante de Pared | Pza | 6 |  |
| 65 | Pallet | Pza | 510 |  |
| 66 | Termohigrómetro | Pza | 6 |  |
| 67 | Oxímetro | Pza | 1 |  |
| 68 | Balanza | Pza | 2 |  |
| 69 | Bomba Manual | Pza | 1 |  |
| 70 | Bomba de 3 HP | Pza | 1 |  |
| 71 | Bomba de 1,5 HP | Pza | 2 |  |

*Aclaración: el presente equipo deberá con todos sus accesorios para su correcto funcionamiento

| EQUIPOS MENORES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ítems. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD POR PLANTA |
| 72 | Lampara de luz ultravioleta | Pza | 2 |  |
| 73 | Pipetas | Pza | 100 |  |
| 74 | Bureta | Pza | 10 |  |
| 75 | Matraz Erlenmeyer | Pza | 100 |  |
| 76 | Portaobjetos y cubre objetos | Pza | 10000 |  |
| 77 | Tubo de ensayo | Pza | 1000 |  |
| 78 | Vidrio de reloj | Pza | 50 |  |
| 79 | Vaso de precipitado | Pza | 100 |  |
| 80 | Placa de Petri | Pza | 1500 |  |
| 81 | Probeta | Pza | 50 |  |
| 82 | Espátula de laboratorio | Pza | 20 |  |
| 83 | Gradilla | Pza | 50 |  |
| 84 | Papel de filtro | Pza | 50000 |  |
| 85 | Mortero de laboratorio | Pza | 6 |  |
| 86 | Piseta | Pza | 20 |  |
| 87 | Matraz aforado | Pza | 50 |  |
| 88 | Desecador | Pza | 2 |  |
| 89 | Argolla metálica de laboratorio | Pza | 30 |  |
| 90 | Escobilla de Laboratorio | Pza | 10 |  |

*Aclaración: el presente equipo deberá con todos sus accesorios para su correcto funcionamiento